Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: DZPR. MW.2311.20.2020.

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Testów antygenowych wykrywających antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych dla instytucji całodobowego pobytu jakimi są Domy Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

Projekt pn.  „Liderzy kooperacji” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (Zadanie 5 – działania dodatkowe w walce z koronawirusem; poz. 284).

Dodanie kolejnego zadania w projekcie podyktowała dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz potrzeba szybkiego reagowania na sytuację zagrożenia życia i zdrowia. W ramach projektu zaplanowano podjęcie działań minimalizujących skutki oraz ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV2 w okresie trwania pandemii, jak również zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii w przyszłości, poprzez zakup szybkich testów antygenowych wykrywających wirusa SARS-CoV-2.

Strona

1

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów tj.: Lidera - Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Województwo

Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,  Województwo Podlaskie -

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Dostawa realizowana jest na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2012 r.  poz. 1845 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.  z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego  2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325) -  w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Dostawa 2 775 sztuk testów antygenowych wykrywających antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych.

I. Opis i wymagania dotyczące produktu:

1. Szybki, kasetkowy test do jakościowego wykrywania antygenu wirusa Sars-Cov-2.

2. Test przeznaczony do badania wymazu z nosogardzieli.

3. Test do stosowania w Domach Pomocy Społecznej (w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym).

4. Zestaw diagnostyczny wyposażony jest w (wymagania minimum):

- płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć,

- próbówki ekstrakcyjne z zakrętką,

- bufor (1 x 9 ml/buteleczka)

- sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli,

- instrukcję stosowania (metodyka wykonywania testu w języku polskim).

A także: statyw na probówki, szybki podręcznik (nosogardziel), wymazówki kontrolne (dodatnie i ujemne).

5. Czułość diagnostyczna ≥ 92% i swoistość diagnostyczna ≥ 99%.

6. Udokumentowany brak reakcji krzyżowych z następującymi wirusami:

- adenowirus typ 3,7

- HSV 1, 2

- wirus grypy A, B, RSV typ A, B.

Zgodność z normami lub z normami równoważnymi:

- zgodny z Dyrektywą nr 98/79/WE;

- zgodny z dopuszczeniem i rekomendacjami WHO;

- zgodny ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień podpisania umowy.

- deklaracja zgodności CE;

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze testów w ilości max. 25 sztuk w opakowaniu.

Strona

2

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia                      w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

# II. Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby Zamawiającego na wskazany adres po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze  wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .

- Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

- Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia                      w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy                        z zapytaniem ofertowym i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych – do dostarczenia różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez

Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Do oferty trzeba dołączyć dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i  niniejszego zapytania.

Strona

3

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, m.in.: certyfikat z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp.  lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą.

- Opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi  w szczegółowym przedmiocie zamówienia.

- Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca przy dostarczeniu przedmiotu zamówienia musi dać możliwość Zamawiającemu sprawdzenia czy ilość zamówionego asortymentu jest zgodna z zamówieniem i przekazaną specyfikacją przekazaną przy podpisaniu umowy. Zamawiający musi mieć możliwość dostępu do pudła z danym zamówieniem  otwarcia go zweryfikowania czy przedmiot zamówienia jest spakowany właściwie i opisany wg. wzoru podanego w szczegółowym przedmiocie zamówienia.